�EINBETTEN PBrush���


	


























BEDIENUNGSANLEITUNG

















LM 8  





Scheitelbrechwertmesser

















� EINBETTEN WangImage.Document  ���











TOPCON Deutschland GmbH


Halskestraße 7


47877 Willich





Tel. (0 21 54) 9 29-0


Fax. (0 21 54) 9 29-1 11


�
Einführung





Wir danken Ihnen für den Kauf des TOPCON Scheitelbrechwertmessers LM-8. Um das Gerät optimal zu nutzen, bitten wir Sie, unbedingt die nachfolgende Bedienungsanleitung zu lesen. Machen Sie sich mit dem Gerät und dessen Funktionen vertraut, um somit alle Vorteile eines ausgezeichneten optischen Präzisionsinstruments zu nutzen. Bewahren Sie dieses Handbuch für späteres Nachschlagen auf.











Sicherheitsmaßnahmen





Da es sich bei diesem Instrument um ein Präzisionsgerät handelt, benutzen Sie dieses bitte nur bei normalen Raumtemperaturen und Luftfeuchtigkeit. 





Installieren Sie das Instrument auf einem ebenen und stabilen Tisch und vermeiden Sie, daß dieses direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird.





Halten Sie das Gerät und die Arbeitsumgebung sauber, schalten Sie den Strom ab und decken dieses mit der Staubschutzhülle bei Nichtbenutzung ab.





Um die exakten Meßwerten beizubehalten, sollten Sie mit dem Gerät behutsam umgehen, die Linse und andere mit der Linse in Berührung tretende Teile vor Staub und Schmutz schützen.





Wir übernehmen keine Verantwortung für eigenmächtige (ohne TOPCON-Erlaubnis) Überprüfungen und Veränderungen, die am Gerät Ihrerseits vorgenommen werden.





Bitte beachten Sie, wenn Sie das Gerät in einer anderen Weise als der beschriebenen nutzen, daß  die angebotenen Sicherheitsvorkehrungen am Gerät verlore gehen können.











�



Display zum Sicherheitsgebrauch





Um Sie beim sicheren Gebrauch des Produktes zu unterstützen, haben wir wichtige Warnhinweise auf dem Gerät versehen, die in der Bedienungsanleitung noch einmal aufgeführt sind. 














Display				Bedeutung





� EINBETTEN WangImage.Document  ���





       CAUTION	      Das Ignorieren dieser Anzeige kann Personen 				      verletzen oder zum Schaden am Gerät führen !











Symbole			        Bedeutung





� EINBETTEN WangImage.Document  ���


			     Dieses Symbol warnt vor Risiken / Gefahren.


			     Die genaue Bedeutung wird mit Worten erläutert oder ist 			     in dem Symbol oder dessen Nähe erklärt. 











SICHERHEITSVORKEHRUNGEN





�


�


					ACHTUNG








� EINBETTEN WangImage.Document  ���





	  Damit Sie Ihre Finger vor dem Einklemmen schützen, 


	  achten Sie stets auf  den Neigungswinkel der Maschine.








� EINBETTEN WangImage.Document  ���





	Um die Maschine vor dem Sturz oder Herunterfallen zu 


	Schützen, verändern Sie den Neigungswinkel an der 


	Maschine behutsam.





�



Gebrauch und Wartung





Gebrauch: Der Scheitelbrechwertmesser ist ein elektrisches Gerät. Beim Gebrauch folgen Sie bitte den Anweisungen dieses Handbuches.








Benutzerpflege





Um die Sicherheit und die Leistung des Gerätes aufrecht zu erhalten, versuchen Sie niemals, die Wartung am Gerät selbst durchzuführen. Dies muß durch einen TOPCON-Servicetechniker erfolgen. Die vom Benutzer selbst auszuführenden Instandhaltungsarbeiten sind im nachfolgenden beschrieben. Bitte folgen Sie den Anweisungen.








Befreiungsklausel





TOPCON übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch Feuer, Erdbeben, Handhabungen durch eine 3. Person oder durch Fahrlässigkeit und Fehlbedienung durch den Nutzer oder den Gebrauch unter ungewöhnlichen Bedingungen entstehen.








Warnzeichen und deren Positionen





Um die Sicherheit des Instruments zu gewährleisten, sind Warnzeichen angebracht. Zur korrekten Bedienung folgen Sie bitte den Anleitungen dieses Handbuchs.





� EINBETTEN WangImage.Document  ����
INHALTSVERZEICHNIS





EINLEITUNG									2





DISPLAY ZUM SICHERHEITSGEBRAUCH				3





SICHERHEITSVORKEHRUNGEN						3





GEBRAUCH UND WARTUNG						4





BEFREIUNGSKLAUSEL							4





WARNHINWEISE UND DEREN POSITIONEN				4





BESTANDTEILE





BEZEICHNUNG DER BESTANDTEILE					6





ZUBEHÖR									6





MASKENBILDER	





MASKENBILDER								7





MESSVORBEREITUNGEN





MESSVORBEREITUNGEN							8/9





MESSUNGEN





MESSUNG VON SPHÄRISCHEN LINSEN					10





MESSUNG VON ASTIGMATISCHEN LINSEN				10





MESSUNG VON KONTAKTLINSEN					11





MESSUNG VON PRISMATISCHEN LINSEN				11/12





MARKIERUNG DER ACHSE						12





PRISMEN KOMPENSATOR





PRISMENKOMPENSATOR							13





WARTUNG





WARTUNG									14





ÜBERPRÜFUNG & VERÄNDERUNG/JUSTIERUNG			15





BEVOR SIE DEN REPARATURSERVICE ANFORDERN ...





ÜBERPRÜFUNGSPUNKTE							16





SPEZIFIKATIONEN								16





OPTIONALES ZUBEHÖR							17


�� EINBETTEN WangImage.Document  ���


�� EINBETTEN WangImage.Document  ���


� EINBETTEN WangImage.Document  ���


��������� EINBETTEN WangImage.Document  ���


���������
����������


���������MESSVORBEREITUNGEN








MESSVORBEREITUNGEN





1. 





Überprüfen Sie die Bestandteile des Instruments.


Entfernen Sie den Klebestreifen von der Glasauflage.


Entfernen Sie den Klebestreifen von der Anzeichenvorrichtung.





2.





Setzen Sie die Batterien ins Batteriefach.


Betätigen Sie den Einschaltknopf. Die Lampe brennt. Die Lampe schaltet sich nach 5 Minuten automatisch ab, um so die Energie der Batterie zu schonen.





Beim Wiederentfernen der Batterien entnehmen Sie bitte die (+) Seite zuerst. Wenn die Feder auf der (-) Seite herausspringt, drücken Sie diese in die Position.





Kontaktlinsenauflage


� EINBETTEN WangImage.Document  ���





Beim Gebrauch eines AC-Adapters, schließen Sie das Stromkabel – wie in der Abbildung gezeigt – an und betätigen dann den Einschalter. In diesem Fall bleibt das Gerät eingeschaltet.





AC Adapter Spezifikation


(In Europa werden die Produkte entsprechend zur Einhaltung/Erfüllung des CE Standards entwickelt).





� EINBETTEN WangImage.Document  ���





�






3. 





Um Messungen in einer komfortablen Position zu ermöglichen, verändern Sie den Neigungswinkel des Instruments durch Betätigen des Neigungsfeststellhebels. 





4.





Bevor Sie mit den Messungen beginnen, stellen Sie genau die Schärfe der Maske ein (andernfalls kann eine fehlerhafte Messung als Ergebnis folgen.).





Bevor Sie die Linsen einsetzen, drehen Sie den Okularjustierring und stoppen Sie, wenn die Skala klar erkennbar ist.  Durch Anbringen eines weißen Papiers an der Glasauflage können Sie die Skala klar sehen.








� EINBETTEN WangImage.Document  ���


�



MESSUNGEN





MESSUNGEN VON SPHÄRISCHEN LINSEN





Plazieren Sie die Konkav-Oberfläche der Linse auf die Glasauflage und fixieren Sie diese sorgfältig mit der Glashalterung.


Stellen Sie die Maske durch Drehen des Dioptrien Einstellrades genau scharf.





Um einen Sichtfehler bei der Justierung zu vermeiden, verändern Sie in (+)->(-) Richtung.





� EINBETTEN WangImage.Document  ���








MESSUNGEN VON ASTIGMATISCHEN LINSEN





Bei astigmatischen Gläsern den gewünschten Achswinkel als Vorgabe durch Verdrehen der Testmarke oder des Fadenkreuzes einstellen.


� EINBETTEN WangImage.Document  ���












































Anschließend suchen Sie den ersten Hauptschnitt durch Verdrehen des Dioptrieneinstellrades auf.


� EINBETTEN WangImage.Document  ���


Durch erneutes Verdrehen d. Dioptrieneinstellrades suchen Sie den 2. Hauptschnittswert auf.






































�









MESSUNGEN VON KONTAKTLINSEN





� EINBETTEN WangImage.Document  ���


Entfernen Sie die Glasauflage und richten Sie den Scheitelbrechwertmesser auf. Plazieren Sie den Kontaktlinsen-Halter und legen Sie auf diesen eine Kontaktlinse.


Die Glasauflage  kann in der Batterienbox aufbewahrt werden.








ACHTUNG !	


Damit Sie das Einklemmen Ihrer Finger zwischen den beweglichen Teilen verhindern, seien Sie besonders konzentriert beim Verändern des Instrumenten-Achswinkels.





ACHTUNG !


Um die Maschine oder Teile von dieser vor dem Sturz oder Umfallen  zu schützen, gehen Sie mit dem Gerät beim Ändern des Achswinkels behutsam um. 








MESSUNG VON PRISMATISCHEN LINSEN





Nicht-astigmatische Linsen





1. Legen Sie die prismatischen Gläser auf die Glasauflage und suchen Sie die entsprechende Glasstärke auf 0. Das Maskenbild verschiebt sich vom Zentrum der Skala.





In diesem Fall zeigt die Ablesung die Richtung der Basis an. Wenn die Ablesung 2 �SONDZEICHEN 68 \f "Symbol" \s 11�D� ist, ist die Richtung 30°





2. Wenn die Maske unterhalb der horizontalen Linie ist, müssen 180° zu dem abgelesenen Achswert addiert werden.








� EINBETTEN WangImage.Document  ���


� EINBETTEN WangImage.Document  ���


��








Astigmatische Linsen





Für astigmatische Linsen folgen Sie bitte der Meßmethode im vorherigen Kapitel.








ACHSMARKIERUNG





Nicht-astigmatische Linsen





Setzen Sie die Linse so ein, daß sich die Maske im Zentrum der Skala befindet.


Bedienen Sie den Achsmarkierungshebel, ziehen Sie die 3 Nadeln hoch und drücken Sie Markierungen auf die Linse, indem Sie den Marker vorwärts bewegen.





Astigmatische Linsen





Richten Sie die Kreuzlinie bei 180° aus (Nicht auf den LM-8C anwendbar)


Drehen Sie den Dioptrienknopf für den Wert S+C nach Anweisung.


Drehen Sie die Linse und fokussieren Sie die Kreuzlinie in 180° Position. (Nicht auf den LM-8C anwendbar).








�


����� EINBETTEN WangImage.Document  ���


























Das Drehen des Stellknopfes um seine eigene Achse bewirkt die Änderung des Prismas, das Schwenken des gleichen Knopfes um die optische Achse des Instruments die Richtung der Prismenbasis. Die Meßskala des Prismenkompensators reicht bis 15 cm/Meter und ist in 1cm/Meter Abstufungen unterteilt. Ist die Einstellung des Prismas auf der roten Skala erfolgt, so ist der Gradangabe 180° hinzuzufügen.





� EINBETTEN WangImage.Document  ���
























































Geeignete Prismenkompensatoren (Option)





Entfernen Sie die 2 Schrauben von der Prismenhalterung und befestigen Sie anstatt dessen den Prismenkompensator. Bringen Sie die Basis-Winkelskala auf 0° und wenn sich das Maskenbild zwischen 0 – 180°  durch Drehen des Prismengriffs bewegt, befestigen Sie die 2 Schrauben.





�
WARTUNG/INSTANDHALTUNG





Ersetzen der Farbpatrone zum Markieren





Um die Farbmarkierungspatrone zu ersetzen, entfernen Sie bitte die Schrauben von der Oberseite. Halten Sie die Farbpatrone beim Entfernen fest, damit die Feder nicht herausspringt.





������ EINBETTEN WangImage.Document  ���


Führen Sie diesen Schritt bei gelockerter Glashalterung durch.








Farbe auffüllen (für Stahlnadeln) – Option





Wenn die Farbe undeutlich wird, füllen Sie diese auf.


Schieben Sie das Farbkissen heraus.


Entfernen Sie die Abdeckung des Farbkissens. Drücken Sie dieses in die Längsrichtung.


Füllen Sie Farbe auf. Versorgen Sie den Schwamm reichlich mit Farbe.





� EINBETTEN WangImage.Document  ���








Lagerung (bei Nichtgebrauch)





Wenn das Instrument über längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie den Strom ab und decken Sie das Instrument mit der Staubschutzhülle ab.





Reinigung





Wischen Sie das Instrument mit dem beigefügten Silikontuch oder einem trockenen, weichen Tuch sauber.


Benutzen Sie niemals Lösungen (Benzin, Verdünner, etc.) und chemische Staubtücher.


�



ÜBERPRÜFUNG & JUSTIERUNG





Da es sich bei dem Instrument um ein optisches Präzisionsgerät handelt, benutzen Sie bitte dieses mit besonderer Sorgfalt und verhindern Sie Erschütterungen und Schwingungen.





Handhabung der Linsenbefestigung (identisch für das Glashalterungsende)





Um die Linsenoberfläche zu schützen, reinigen Sie das Glasbefestigungsende und das Glashalterungsende und entfernen Sie haftenden Staub. 





Ein Linsenschutzpad ist auch beigefügt. Für hohe sphärische Linsen ändern sich die Messwerte ein wenig:





Regulierung der Maskenposition





Ist die Skalenabbildung dejustiert, können Sie die Maske an 3 Schrauben wieder regulieren.





� EINBETTEN WangImage.Document  ���











Vor Einstellung lösen Sie die Schrauben in die entgegengesetzte Richtung. Um sicherzugehen, lösen Sie die Schraube immer nur schrittweise für die Einstellung.





Sollten Sie Schwierigkeiten bei dieser Einstellung haben, wenden Sie sich bitte an den Händler.


�
BEVOR SIE DEN REPARATURSERVICE ANFORDERN








ÜBERPRÜFUNGSPUNKTE





Gerät ist eingeschaltet, Maskenbild kann aber nicht gesehen werden.�
-	Sind die Batterien aufgebraucht ?


-	Ist der AC-Adapter richtig verbunden ? (bei Benutzen v. AC-Adaptern)


-	Lampe schaltet sich nach 5 Minuten aus, um Batterieenergie zu sparen. (Beim Benutzen von Batterien)


-	Ist die Glasstärke richtig eingestellt ?


-	Prismen-Kompensator ist 6 Prismen oder höher (Bei Benutzen des Prismen-Kompensators)�
�



Meßwert ist ungenau�



-	Einstellen der Okularjustierung


-	Wird die Kontaktlinsenhalterung nicht für das Messen von Gläsern benutzt?�
�



Farbe ist verschwommen�



-	Ersetzen Sie die Farbpatrone.


-	Für Linsen  mit starker Oberflächenkrümmung benutzen Sie die Stahlnadel (optional).�
�



Maske und Skalenzentrum sind verschoben�



-	Prismenlinse eingesetzt ?


-	Vergewissern Sie sich, daß der Prismenkompensator auf 0-Prisma steht.


�
�






SPEZIFIKATIONEN





Meßbereich + minimale Ablesung�
Meßbereich�
Minimale Ablesung�
�
Dioptrienskala�
0~+/-25D


0~+/-20D (LM-8E)�
0.125D (innerh. +/-5D, LM-8E: +/-3D


0.25D (+/-5D u. höher, LM-8E: +/-3D)�
�
Prismenablesung�
0~6 D�
1 D�
�
Prismenkompensator�
0~14 D�
1 D (Option)�
�
Achseinstellung�
0~360°�
1°�
�
Sichtregulierung�
+3~ -5D�
�
�
Okular�
0~180°�
1°�
�
Glasdurchmesser�
20~90 mm Durchm.�
2 mm�
�
Inklinierter Winkel�
0~90°�
�
�
Stromanschluß�
3V (UM1 Batterie x2)�
6-V AC Adapter �
�
Batterien-Stromverbrauch�
500h und länger bei 5 Min. kontinuierlich. AN/5 Min./AUS 


0.13VA oder niedriger�
�
Abmessungen�
310 (H) x 160 (B) x 420 (T) mm�
�
Gewicht�
ca. 4 kg�
�



Es können ohne Vorankündigung Produktverbesserungen und Teilspezifikationen vorgenommen werden.





Bedingungen für die Umgebung:


Nutzung nur innerhalb von geschlossenen Räumen, max. Höhe: 2000 m, Grad der Radioaktivität: II, Arbeitstemperatur-Bereich von 5 - 40 °C, Temperatur geringer als 31°C (40°C), max. Luftfeuchtigkeit: 80% (50%)


�






OPTIONALES ZUBEHÖR








Stahlnadelmarkierungsset  (3 Nadeln, Nachfülltusche, Farbpad, Halterung)








Ersatzteile





Bezeichnung�
Artikel-Nr.�
Bemerkungen�
�
Farbmarkierungspatrone (3 Stück/Set)�
423699500�
Standardzubehör�
�
Linsenschutzpad�
4203656000�
Standardzubehör�
�
Prismenkompensator�
4203450000�
Standard • Optional�
�
Stahlnadelmarkierungsset�
4203625100�
Optionales Zubehör�
�
Ersatztusche�
4208090040�
Optionales Zubehör�
�






Bitte bei Bestellungen Bezeichnung, Artikel-Nr. und Menge stets angeben!


�SEITE  �








�SEITE  �2�











� EINBETTEN WangImage.Document  ���			        ACHTUNG








!





Ohne Achseinstellrad





Skala f. Dioptrien am Einstellrad





Batterienfach





Halterung f. Prismenkompensator





Glashalterung





Glasauflage





Glastisch





Achseinstellung





Dioptrieneinstellrad





Neigungsfeststellhebel





BESTANDTEILE





Regulierhebel f. Glastisch





Hebel f. Anzeichenvorrichtung





Bedienungshebel f. Glashalter





Einschaltknopf





Okularjustrierring





Einstellung f. Fadenkreuz





Kontaktlinsenauflage		1 Stück


Silikon-Tuch			1 Stück


Staubschutzhülle		1 Stück


UM1 Batterie			2 Stück


Linsenschutzpad		1 Set





A-Punktkreuztestmarke





LM-8E: Innen- u. Außenablesung 


der Dioptrien





Punktkreistestmarke (LM 8C)





Kreuzlinie





Skala





Punktkreis





Kreuzlinie





Punktkreuztestmarke





Dioptrienableseskala





MASKENBILDER





LM-8E: Innen- und Außenablesung 


der Dioptrien





Kreuzlinie





Punktkreistestmarke  (LM-8C)





Skala





Punktkreuztestmarke





Dioptrienablese-Skala





Punktkreis





Kreuzlinie





2.





1.





Prismenskala





Einstellknopf





Skala zur Gradeingabe





PRISMEN KOMPENSATOR





(OPTIONALES ZUBEHÖR)








Der wahlweise eingebaute Prismenkompensator dient zum Ausgleich von prismatischen Wirkungen über 6 cm/Meter, wenn die Testmarke außerhalb des Tabo-Schemas versetzt ist.








Farbmarkierungs-


patrone





Stahlnadel


(Optionales Zubehör)





Farbmarkierungshalterung





Schraube





Feder











